## Slide 1
재활 완료 판정기
오후 8조
2018103939 허태무
2020104123 정서윤

## Slide 2
목차
Part 1,
1
주제 선정 이유 및 개요
2
회로도
3
부품 품목
4
주차별 계획 및 역할 분담

## Slide 3
주제 선정 이유
Part 2
근육(팔, 다리)에 심각한 부상을 입어 수축이 안되는 환자의
근육 수축 정도가 일정 이상이 된다면 재활 되었다고 판정하기 위해

## Slide 4
Part 2
근전도 검사란?
신경과 근육에서 발생하는 전기적 신호를 근전도 검사를 통해 분석하여 말초신경이나 근육의 이상 여부를 확인하거나 발달 정도를 측정하기 위해 실시하는 검사
개요
피부위에 전극을 부착하여 전기적 신호를 분석하는 표면 근전도 검사

## Slide 5
Part 2
생체신호 -> 증폭 -> 5V 이상이면 소리 출력
개요

## Slide 6
전체 회로도
Part 3
IA(계측용 증폭기)
LPF
Notch filter
HPF
Non- inverting amplifier
Full wave rectifier(전파정류기)
Comparator(비교기)
IA
LPF
Notch
HPF
Non-inverting
Full wave rectifier
Comparator

## Slide 7
IA
Part 3
팔&손 – 20~70Hz, 2~10mV
생체신호 Vin+=5mV,30Hz ,Vin-=3mV,30Hz
G= (49.4kΩ/100Ω + 1)=495
V=2mV* 495= 0.99V

## Slide 8
LPF
Part 3
Equal Component method(ECM)
K=R14/R5+1= 0.56k/1k+ 1=1.56,
C=C6=C7= 22nF, R=R12=R13= 100kΩ
f0=1/2 =72.343Hz
K/=1.56/=1.103일 때, fc=69.89Hz
69.89Hz 이후 차단

## Slide 9
IA-LPF 연결
Part 3
V=0.99V*LPF Gain(1.56)=1.544V

## Slide 10
Notch filter
Part 3
Equal Component method(ECM)
K=R10/R11+1= 9.5k/10k+ 1=1.95,
Q=1/(4-2k)=10
C=C3=C4= 100nF, R=R7=R8= 26.5kΩ
f0=59.99Hz
K/=1.95=1.378일 때, fc=57.133Hz , 63.143Hz
57.133~ 63.143Hz 차단

## Slide 11
IA-LPF-Notch 연결
Part 3
V=1.544*Notch gain(1.95)=3.01V

## Slide 12
HPF
Part 3
Equal Component method(ECM)
K=R3/R4+1= 0.56k/1k+ 1=1.56,
C=C1=C2= 68nF, R=R1=R2= 100kΩ
f0=1/2 =23.405Hz
K/=1.56/=1.103일 때, fc=23.84Hz
23.84Hz 이전 차단

## Slide 13
IA-LPF-Notch-HPF 연결
Part 3
주파수 대역:23.84z~69.89Hz , 57.133~ 63.143Hz 차단
V=3.01*HPF gain(1.56)=4.6956V

## Slide 14
Non-inverting Amplifier & Full wave rectifier(전파정류기)
Part 3
Non-inverting Amplifier
G=R18/R17+1= 1.5k/1k+ 1=2.5,
Full wave rectifier
전압강하로 인해 전압 감소 -1.4V
-> V=4.6956*2-1.4V=10.339V

## Slide 15
Non-inverting Amplifier & Full wave rectifier(전파정류기)
Part 3

## Slide 16
Comparator(비교기)
Part 3

## Slide 17
최종 결과
Part 3
생체신호
Vin+=5mV,30Hz ,Vin-=3mV,30Hz
G=495*1.56*1.95*1.56*2.5- 전파정류기 전압강하
Vout=2mV*G=10.339V
5V 이상이면 소리 출력 -> 재활됨!
주파수 대역:23.84Hz~69.89Hz , 57.133~ 63.143Hz 차단

## Slide 18
부품 품목
Part 4

## Slide 19
부품 품목
Part 4

## Slide 20
부품 품목 총 금액
Part 4

## Slide 21
주차별 계획
Part 5,
~6/10
5/13
만능기판에 회로 구성 &
동작 테스트
예비발표
브레드보드로 회로 구성 및 시연 & 회로 수정
~5/27
계획 수정 및 부품 준비
~6/24
최종 시연
6/24

## Slide 22
역할 분담
Part 5,
 | 허태무 | 정서윤
주제 선정 | O | O
회로도 구성 | O | O
부품 품목 | O | O
PPT 작성 |  | O
대본 준비 및 발표 | O | 

## Slide 23
감사합니다!

## Slide 24
Q&A